Универсальный
многоканальный
измеритель-регистратор
ТЕРЕМ - 5.0
Протокол обмена
по радиоканалу
НКИП.408801.100

Ревизия: Декабрь 2015

# Введение
Данный документ описывает алгоритм и протокол обмена по радиоканалу многоканального универсального измерителя-регистратора Терем-4.0 (Терем).
# Структура кадров

Структура кадра всех команд представлена в таблице 1.1.
код, hex	Описание
0x80	Заголовок
0x08	Количество байт
0x01	Адрес получателя
0x7F	Адрес отправителя
0x01	Id кадра
0x12	Код команды
0x55	Данные
0xAA
0xCB	CRC16
0x66

- Заголовок — каждый кадр начинается с 0x80. Это признак начала кадра.
- Количество байт — количество байт следующих далее в кадре, включая контрольную сумму.
- Адрес получателя — радио адрес получателя
- Адрес отправителя — радио адрес отправителя
- Id – идентификационный номер кадра.
- Код команды — код команды. Смотри таблицу 1.
- Данные — для разных функций разное кол-во байт и разное значение данных.
- CRC16 – контрольная сумма CRC16. Первым младший байт, вторым старший. CRC16 рассчитывается по алгоритму Modbus от полинома 0xA001.

Максимальный размер кадра 258, для терем5 на передачу 4200.
Адрес центрального устройства 0x7F *. Адрес 0xFF используется для конфигурирования адаптера. Адрес 0х00 — широковещательный адрес не требующий ответа.
Отправитель формирует кадр, отправляет запрос. Если ответ не пришел, то отправитель повторяет запрос с тем же Id. Если получатель получил такой же запрос или команду, с тем же Id что и предыдущий запрос, то получатель может не выполнять команду, а повторить предыдущий ответ. Id в ответе должен быть равен Id в запросе.

* Адрес центрального устройства может быть любым. По умолчанию 7F. Но если будет два центральных устройства в зоне радиовидимости, то две системы могут конфликтовать друг с другом. Для того, чтоб они не конфликтовали можно у оного центрального устройства и у всех адаптеров, которые должны общаться с этим центральным устройством, поменять адрес, например на 7Е. Переопределите #define ADDRESS_OF_CENTER в файле UartR.h.

# Поддерживаемые функции

Код функции, hex	Обозначение	Описание
0x01	UART_MeasNow	Команда сделать замер
0х02	UART_ReadyCheck	Команда контроль готовности
0x03	UART_RxData	Команда чтение результатов измерения
0х05	UART_RxConfig	Команда чтение конфигурации адаптера
0х06	UART_RxFullConfig	Команда чтение полной конфигурации адаптера
0х07	UART_TxConfig	Команда запись конфигурации
0х08	UART_ZeroSetting	Команда установка нуля
0х09	UART_Cmd48	Расширенная команда работы с 48-канальным адаптером
0х0С	UART_TestConnect	Тест связи с адаптером
0х0D	UART_Busy	Ответ - устройство занято
0x0E	UART_Error	Ответ неправильный запрос, не поддерживаемая функция
0x0F	UART_Sleep	Команда синхронизировать таймер сеанса связи и уснуть
0x10	UART_SleetTillMeas	Команда синхронизировать таймер измерений и уснуть
0x11	UART_StartProc	Команда - старт процесса измерения
0x12	UART_Synch	Команда синхронизации таймера сеансов связи
0x13	UART_State	Команда чтения состояния адаптера
0x14	UART_DontSleep	Команда - не спать заданное время
0x15	Set_Time	Команда записи времени
0x16	Get_Time	Команда чтения времени
0x17	Start_Proc	Команда старта процесса для Терем5
0x18	Get_ProcState	Команда чтения состояния текущего процесса
0x19	Get_CurrVal	Чтение текущего значения
0x20	Stop_Proc	Прервать текущий процесс.
0x21	UART_ClearFlash	Команда очистки флешпамяти
0x22	UART_ReadFlash	Команда чтения флешпамяти
0х23	UART_GetCountProcess	Получить кол-во процессов
0х24	GetHeaderCountProcess	Получить заголовок процесса
0x25	RemoveProcess	Удалить один процесс
0x26	WaitReplay	Подожди
0x27	ReadVersion	Чтение версии

Таблица 1: Поддерживаемые функции

## Cделать замер
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x06	1	Количество байт		0x06	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x01	5	Код команды		0x01	5	Код команды
xx	6	CRC16		xx	6	CRC16
xx	7			xx	7

## Контроль готовности
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x06	1	Количество байт		0x07	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x02	5	Код команды		0x0d	5	Код ответа
xx	6	CRC16		0x02	6	Расширение
xx	7			xx	7	CRC16
				xx	8

Центральное устройство запрашивает готовность адаптера кодом команды 2. Адаптер отвечает кодом ответа 0x0d далее расширение указывает чем занят адаптер.
Расширение кода занятости
код	Описание
0	Устройство занято инициализацией
1	Устройство занято измерением
2	Устройство не занято, нет данных или нет процесса
3	Устройство не занято, есть данные
4	Устройство занято стиранием флешпамяти

Таблица 2: Расширение кода занятости

Если идет процесс измерения и у устройства есть непрочитанные измерения и устройство не занято, то оно ответит кодом 3, если устройство не занято и нет непрочитанных измерения, или нет процесса, то устройство ответит кодом 2.

## Чтение результатов измерения

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x06	1	Количество байт		xx	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x03	5	Код команды		0x03	5	Код команды
xx	6	CRC16		xx	6	Размер
xx	7			xx		Данные
				...
				xx		Номер измерения в текущем процессе
				xx
				xx
				xx
				xx		CRC16
				xx

В ответе поле Размер указывает кол-во передаваемых значений. Значения имеют тип float. Таким образом размер поля Данные будет равен полю Размер*4.
## Чтение конфигурации адаптера

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x06	1	Количество байт		0x12	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x05	5	Код команды		0x05	5	Код команды
xx	6	CRC16		xx	6	8 байт данных
xx	7			...	...
				xx	13
				xx	14	Флаги
				xx	15
				xx	16	Gauge disabled
				xx	17	Ошибка адаптера
				xx	18	CRC16
				xx	19

## Чтение полной конфигурации адаптера

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x06	1	Количество байт		xx	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x06	5	Код команды		0x06	5	Код команды
xx	6	CRC16		xx	6	TDataFlash
xx	7			...	...
				xx
				xx		Дополнение
				xx
				xx
				xx		CRC16
				xx

## Запись конфигурации

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
xx	1	Количество байт		0x08	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x07	5	Код команды		0x07	5	Код команды
xx	6	TDataFlash		xx	6	CRC16
...	...			xx	7
...	...
xx		CRC16
xx

## Установка нуля

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x06	1	Количество байт		0x06	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x08	5	Код команды		0x08	5	Код команды
	6	№ канала
xx	7	CRC16		xx	6	CRC16
xx	8			xx	7

## Команда работы с 48-канальным адаптером
В кадре после кода команды идет расширение команды. «0» - чтение типа и коэффициентов датчиков, «1» - запись типа и коэффициентов датчиков.
### Чтение типа и коэффициентов датчиков
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x08	1	Количество байт		0x30	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x09	5	Код команды		0x09	5	Код команды
0x00	6	Расширение команды		0x00	6	Тип датчика
xx	7	№ канала		xx	7	40 байт данных
xx	8	CRC16		...	...
xx	9			xx	47
				xx	48	CRC16
				xx	49

### Запись типа и коэффициентов датчиков
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x31	1	Количество байт		0x6	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x09	5	Код команды		0x09	5	Код команды
0x01	6	Расширение команды		xx	6	CRC16
xx	7	№ канала		xx	7
0x00	8	Тип датчика
xx	9	40 байт данных
...	...
xx	48
xx	49	CRC16
xx	50

## Тест связи с адаптером
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x0А	1	Количество байт		0x0А	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x0C	5	Код команды		0x0C	5	Код команды
0x00	6			0x00	6
0x00	7			0x00	7
0x00	8			0x00	8
0x00	9			0x00	9
xx	10	CRC16		xx	10	CRC16
xx	11			xx	11

## Устройство занято
Этой квитанцией устройство отвечает когда оно занято и не может выполнить требуемый запрос или когда устройство опрашивают командой Контроль готовности.

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x6	1	Количество байт		0x7	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x0D	5	Код команды		0x0D	5	Код команды
xx	6	CRC16		xx	6	Расширение
xx	7			xx	10	CRC16
				xx	11

В ответе 6-ым байтом идет расширение. Значение поля расширение смотри в таблице 2.

## Неправильный запрос, не поддерживаемая функция
Этой квитанцией устройство отвечает в случае, если устройство приняло пакет адресованный ему и в поле кода команды неизвестный для него код, или в пакете неправильные данные.
Ответ
код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок
0x06	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра
0x0E	5
xx	6	CRC16
xx	7

## Синхронизировать таймер сеанса связи и уснуть
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x08	1	Количество байт		0x6	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x0F	5	Код команды		0x0F	5	Код команды
xx	14	Время до следующего сеанса связи в мс		xx		CRC16
xx	15			xx
xx	16	CRC16
xx	17

После получения команды адаптер синхронизирует свой таймер сеансов связи и переходит в спящий режим. Время в команде в мили секундах. Первым младший байт.
## Синхронизировать таймер измерений и уснуть
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x10	1	Количество байт		0x6	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x10	5	Код команды		0x10	5	Код команды
xx	6	Время до следующего измерения		xx	10	CRC16
xx	7			xx	11
xx	8
xx	9
xx	10	Номер следующего измерения
xx	11
xx	12
xx	13
xx	14	Время до следующего сеанса связи
xx	15
xx	16	CRC16
xx	17

После получения команды адаптер синхронизирует свой таймер измерений и таймер сеансов связи и переходит в спящий режим. Время до следующего измерения в секундах, 4-х байтовое, беззнаковое. Время до следующего сеанса связи в миллисекундах, 2-х байтовое, беззнаковое. Номер следующего измерения 4-х байтовое, беззнаковое. Первым младший байт.
## Старт процесса измерения
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x0Е	1	Количество байт		0x6	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x11	5	Код команды		0x11	5	Код команды
xx	6	Номер первого измерения		xx	10	CRC16
xx	7			xx	11
xx	8
xx	9
xx	10	Период измерений, в секундах
xx	11
xx	12
xx	13
xx	16	CRC16
xx	17

## Команда синхронизации таймера сеансов связи

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x8	1	Количество байт		0x6	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x12	5	Код команды		0x12	5	Код команды
xx	6	Время до следующего сеанса связи		xx	6	CRC16
xx	7			xx	7
xx	8	CRC16
xx	9

## Команда чтения состояния адаптера
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x08	1	Количество байт		0x8	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x13	5	Код команды		0x13	5	Код команды
xx	6	CRC16		xx	6	Ubat
xx	7			xx	7	F
				xx	8	CRC16
				xx	9

Ubat – напряжение батареи(аккумулятора). Ubat – это 8-ми разрядный код АЦП. Напряжение в вольтах можно получить по формуле:

U = {Ubat * 2.5 * 2} over {255}
Для Терем5 напряжение аккумулятора

U = {Ubat * 3.3 * 2} over {255}

F – Регистр состояния

Бит	Описание
0	1 — идет процесс регистрации. Период регистрации задан. / 0 — нет процесса регистрации. Период регистрации равен 0.
1 -7	Резерв

## Команда UART_DontSleep
Команда адаптеру не спать заданное время. В команде передается время в секундах, в течении которого, после получения данной команды адаптер гарантированно не перейдет в режим микропотребления. Если переданное время 0, то адаптер будет переходить в режим микропотребления как обычно, т.е. через 300 мс после последней активности в радиоканале.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x07	1	Количество байт		0x6	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x14	5	Код команды		0x14	5	Код команды
хх	6	Время, с		xx	6	CRC16
xx	7	CRC16		xx	7
xx	8

## Команда Set_Time
Команда адаптеру установить время.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x0E	1	Количество байт		0x8	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x15	5	Код команды		0x15	5	Код команды
хх	6	секунды		xx	6	CRC16
хх	7	минуты		хх	7
хх	8	часы(0-23)
хх	9	число
хх	10	месяц
хх	11	год (0-99)
xx	12	CRC16
xx	13

## Команда Get_Time
Команда адаптеру чтение времени.

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x08	1	Количество байт		0xE	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x16	5	Код команды		0x16	5	Код команды
				хх	6	секунды
				хх	7	минуты
				хх	8	часы(0-23)
				хх	9	число
				хх	10	месяц
				хх	11	год (0-99)
xx	6	CRC16		xx	12	CRC16
xx	7			xx	13

## Команда Start_Proc
Команда адаптеру Стартовать новый процесс. Если в секундах 0xff, то стартовать процесс сразу. Если в секундах 255, то старт отложенный по указанному времени, но секунды 00 ( т. е. Время старта будет чч:мм:00). Если идет текущий процесс то нового старта не будет. Период задается в секундах, минимум 1 максимум 4 294 960 ( примерно 49 дней). Если период будет задан 0 или больше 4 294 960, старта процесса не будет.

Запрос					Ответ
код, hex	№	Описание			код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок			0x80	0	Заголовок
22	1	Количество байт			0x8	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя			Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя			Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра			xx	4	Id кадра
0x17	5	Код команды			0x17	5	Код команды
хх	6	секунды	Время старта			6	0 — удачно, 1 — неудачно, идет текущий процесс, 2 — не реализовано, 3 - нет памяти во флешке
хх	7	минуты			xx	7	CRC16
хх	8	часы(0-23)			хх	8
хх	9	число
хх	10	месяц
хх	11	год (0-99)
хх	12	мл	Период, сек.
хх	13
xx	14
xx	15	ст
	16	мл	Кол-во точек
	17
	18
	19	ст
xx	20	CRC16
xx	21

## Команда Get_ProcState
Команда адаптеру вернуть перераметры и состояние текущего процесса.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
8	1	Количество байт		18	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x18	5	Код команды		0x16	5	Код команды
				хх	6	секунды
				хх	7	минуты
				хх	8	часы(0-23)
				хх	9	число
				хх	10	месяц
				хх	11	год (0-99)
				xx	12	мл период
				xx	13
				xx	14
				xx	15	ст период
				хх	16	Кол-во точек всего в процессе
				хх	17
				хх	18
				хх	19
					20	Кол-во точек отсчитанных
					21
					22
					23
					24	Состояние процесса
xx	6	CRC16		xx	25	CRC16
xx	7			xx	26

Состояние процесса: 0-нет процесса, 1-идёт процесс, 2-закончился, 3-ждет старта.
## Команда Get_CurrVal
Команда адаптеру сделать измерение по одному каналу и вернуть полученное значение в вольтах АЦП и в пересчитанных параметрах. Если номер канала больше 7, то ответ 0х0Е.
А также шлет коды АЦП
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x09	1	Количество байт		24	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x19	5	Код команды		0x19	5	Код команды
	6	Номер канала ( 0 - 7)			6	Номер канала
					7	Измеренное значение, float, вольты c учетом поправочных коефф
					8
					9
					10
					11	Измеренное значение, float, параметр
					12
					13
					14
					15	Код АЦП мл
					16	Код АЦП ст
					17	Тип датчика
					18	Измеренное значение, float, вольты БЕЗ учета поправочных коефф
					19
					20
					21
xx	7	CRC16		xx	22	CRC16
xx	8			xx	23

Номера канала 57 зарезервирован за внутренним датчиком холодного спая.
Если датчик цифровой, то в измеренном значении в вольтах не валидное значение. Код АЦП — тоже может отсутствовать.
Для датчика ДТГ 2.0 ответ

Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x09	1	Количество байт		21	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x19	5	Код команды		0x19	5	Код команды
	6	Номер канала ( 0 - 7)			6	Номер канала
					7	32 бита данных прочитанных с датчика. Мл байт первый
					8
					9
					10
					11	Измеренное значение, float, температуры
					12
					13
					14
					15	Измеренное значение, float, влажности
					16
					17
					18
xx	7	CRC16		xx	19	CRC16
xx	8			xx	20

## Команда Stop_Proc
Команда адаптеру остановить текущий процесс. Если нет не завершённого процесса, то ни чего не происходит.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
8	1	Количество байт		8	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x20	5	Код команды		0x20	5	Код команды
xx	6	CRC16		xx	6	CRC16
xx	7			xx	7

## Команда UART_ClearFlash
Команда адаптеру стереть внешнюю флешпамять. Удаляет все ранее сохранённые процессы. Если во время этой команды будет незавершенный процесс, то команда игнорируется и вернётся Неправильный запрос.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x08	1	Количество байт		8	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x21	5	Код команды		0x21	5	Код команды
xx	6	CRC16		xx	6	CRC16
xx	7			xx	7

## Команда UART_ReadFlash
Команда адаптеру читать данные из флешь. Передается адрес в флешке и размер данных. максимальный размер 256. в ответе данные запрошенным размером.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
12	1	Количество байт		8	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x22	5	Код команды		0x22	5	Код команды
	6	мл адрес
	7	ср адрес
	8	ст адрес				Данные
	9	размер

xx	10	CRC16		xx		CRC16
xx	11			xx

## Команда UART_GetCountProcess
Команда адаптеру получить кол-во процессов.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
0x08	1	Количество байт		8	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x23	5	Код команды		0x23	5	Код команды
				хх	6	мл кол-во
				хх	7	ст кол-во
xx	6	CRC16		xx	8	CRC16
xx	7			xx	9

## Команда GetHeaderProcess
Команда адаптеру получить заголовок процесса процессов и цепочку секторов, в которых записаны данные процесса.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
10	1	Количество байт		xx	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x24	5	Код команды		0x24	5	Код команды
	6	мл номер		хх		HeaderProcess / размер 120 байт
	7	ст номер		хх
					мл	Адрес начала процесса ( заголовка )

					ст
xx	8	CRC16		xx		CRC16
xx	9			xx

Если ответ 0х0Е, то след байт код ошибки: 1 — недопустимый номер процесса в запросе, 2 — ошибка заголовка процесса во флеше, 3 — ошибка цепочки секторов во флеше, 4 — указанный номер процесса пустой.

## Команда RemoveProcess
Команда Терем5 — удалить один процесс из памяти flash.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
12	1	Количество байт		9	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x25	5	Код команды		0x25	5	Код команды
	6	Адрес начала процесса. Мл байт первый			6	Код ответа
	7
	8
	9
xx	10	CRC16		xx	7	CRC16
xx	11			xx	8

Код ответа: 0 — процесс удачно удален, 1 — недопустимый адрес процесса в запросе, 2 — ошибка заголовка процесса во флеше, 3 — ошибка цепочки секторов во флеше, 4 — нет процесса, с таким адресом.

## Команда ответ WaitReplay
Команда Терем5 — удалить один процесс из памяти flash.
Ответ
код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок
12	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра
0x26	5	Код команды
	6	Кол-во милисекунд ожидания
	7
	8
	9
xx	10	CRC16
xx	11

Код ответа: 0 — процесс удачно удален, 1 — недопустимый адрес процесса в запросе, 2 — ошибка заголовка процесса во флеше, 3 — ошибка цепочки секторов во флеше, 4 — нет процесса, с таким адресом.WaitReplay

## Команда ReadVersion
Команда Терем5 — чтение версии втроенного ПО и аппаратной части прибора.
Запрос				Ответ
код, hex	№	Описание		код, hex	№	Описание
0x80	0	Заголовок		0x80	0	Заголовок
8	1	Количество байт		хх	1	Количество байт
Ап	2	Адрес получателя		Ап	2	Адрес получателя
Ао	3	Адрес отправителя		Ао	3	Адрес отправителя
xx	4	Id кадра		xx	4	Id кадра
0x27	5	Код команды		0x27	5	Код команды
					6	Версия прибора и ПО в текстовом виде. char

	6	CRC16		xx	x	CRC16
	7			xx	x

Код ответа: 0 — процесс удачно удален, 1 — недопустимый адрес процесса в запросе, 2 — ошибка заголовка процесса во флеше, 3 — ошибка цепочки секторов во флеше, 4 — нет процесса, с таким адресом.WaitReplay

# Алгоритм работы регистратора по радиоканалу

В данной главе описан алгоритм работы Терем-4.0 по радиоканалу с использованием модулей RFD21733 (RFD21735).
## Адаптер
Для включения прибора нажмите на кнопку и удерживайте её в течении 3 секунд. Индикатор будет мигать красным цветом. Через 3 секунды красный перестанет мигать и загорится зелёный — прибор включен. Для выключения прибора нажмите на кнопку и удерживайте её в течении 3 секунд. Индикатор будет мигать зелёным. Через 3 секунды зелёный перестанет мигать — прибор выключен. Для проверки — прибор включен или выключен нажмите кратковременно кнопку: если будет мигать зелёный — прибор включен, если будет мигать красный — прибор выключен.
После включения в адаптере инициализируются таймера и адаптер переходит в режим микропотребления (далее - «засыпает»). Раз в минуту адаптер просыпается, подает питание на радиомодуль и в течении 2 секунд ждет сообщений из эфира. Если в эфире тишина (не было принято ни одного байта), адаптер выключает радиомодуль и засыпает еще на минуту. Чтобы адаптер просыпался в нужное время необходимо синхронизировать его таймер с центральным устройством. Для этого необходимо в центральном устройстве провести процедуру «Поиск адаптеров».
Если во время прослушки эфира адаптер получил байт, то таймер прослушки эфира перезапускается на 300 мс. Таким образом адаптер уснёт через 300 мс после получения последнего байта за исключением случая, когда адаптеру будет послана принудительная команда UART_Sleep или UART_SleetTillMeas , либо через 2 секунды после пробуждения, если не получит ни одного байта.
При установке адаптера возможно нужно будет найти оптимальное место и ориентацию. Для этого запускается радиотест и находится оптимальное расположение. При тесте радиоканала могут быть пропуски пакетов и адаптер может быть вынесен из зоны уверенного приема. Поэтому если адаптер получил команду «Тест связи», то адаптер уснет через 30 секунд.
После первого включения в адаптере нет процесса измерения. Получив команду «Старт процесса измерения» (UART_StartProc ) адаптер начинает процесс и в адаптере инициализируется таймер проведения регистрации измерения. По этому таймеру адаптер просыпаясь запускает процедуру измерения. Если с адаптера не было считанно 10 измерения подряд, то адаптер считает что процесс регистрации завершён, останавливает таймер измерений и дальнейшие измерения прекращаются до получения команды «Старт процесса измерения».
Для изменения параметров адаптера необходимо установить джампик BSL и тогда адаптер будет отвечать на адрес 0xFF. Если присутствует несколько адаптеров с установленными джампиками BSL буду коллизии в эфире. Необходимо следить чтоб было не более 1-го адаптер с джампиком. При уставленном джаппике BSL радиомодуль всегда включен и адаптер находится в нормальном режиме (не в режиме микропотребления), т. е. адаптер может обмениваться данными по радиоканалу в любое время, а не только в сеансы связи.
Если не установлены адресные джампики, то адаптер будет отвечать на предварительно заданный ему адрес, иначе адаптер будет отвечать только на выставленный джампиками адрес.
При установке джампика BSL индикатор загорится зелёным если нет процесса регистрации, красным если есть процесс регистрации. На время сеанса связи загорается индикатор: зелёным если нет процесса регистрации, красным если есть процесс регистрации. (комментарии: При работе с адаптером практика, по крайней мере для меня, показала, что мигать светодиодом во время сеансом связи нет необходимости. Для определения включен или выключен прибор достаточно кратковременно нажать на кнопку. Поэтому для уменьшения энергопотребления адаптера мигание во время сеанса связи можно убрать)
## Центральное устройство
В обычном режиме радиомодуль у центрального устройства выключен. В начале каждой минуты в центральном устройстве начинается сеанс связи который длится необходимое время. Для того, чтобы адаптер был готов получать команды во время сеанса связи необходимо синхронизировать таймера адаптеров путем проведения процедуры Поиск адаптеров.
Если во время сеанса связи у центрального устройства нет ни каких команд для адаптеров, посылается широковещательная команда «Уснуть и синхронизировать таймер сеанса связи» (UART_Sleep).
Все команды, кроме команд конфигурирования адаптера, «тест связи» и «поиск адаптеров» передаются только в сеансы связи.
Все адресные команды квитируются, т.е. на каждую команду должен быть определённый протоколом ответ. Если ответа нет, то центральное устройство считает что пакет был потерян в эфире и повторяет команду. Команды повторяются 5 раз, после чего центральное устройство принимает решение, что адаптер недоступен для связи и попытки прекращаются.
Для качественной оценки радиоканала предусмотрен Тест связи доступный в меню Программирование.
Для проверки уровня напряжения батарей (аккумуляторов) адаптеров каждые 10 минут центральное устройство читает со всех адаптеров уровни напряжения питания (команда UART_State). В меню Дополнительно->Питание адаптеров можно проконтролировать питание адаптеров. Если связи с адаптеров во время это опроса не было или после включения приборов центральное устройство еще не успело опросить адаптер, то информация о питании адаптера будет недоступна до следующего опроса уровней питания.

## Пропуски
Во время сеансов связи в эфире могут быть помехи что может привести к нарушению обмена информацией и пропусками в регистрации. Для этого в устройствах реализован алгоритм защиты от пропусков.
В адаптере и в центральном устройство есть внутренний счетчик точек процесса. При старте процесса в центральном устройстве счетчик точек сбрасывается в 0. Команда "Старт процесса" содержит значение счетчика ЦУ. Адаптеры, при получении команды "Старт процесса" выставляют свои внутренние счетчики в соответствии с полученным. Адаптер, после того, как сделает измерение, запоминает полученное значение и соответствующий номер точки. При очередном запросе от ЦУ адаптер передает измерение с номером точки. Если ЦУ не считает данные до следующего измерения, то адаптер запоминает следующее значение. В следующий сеанс связи адаптер, на запрос данных, передаст предыдущее значение. На повторные запрос текущее значение.

Точка 1
Сеанс связи	ЦУ			Адаптер
	Счетчик ЦУ / Старт, точка 0	Операция		Операция	Счетчик адаптера
1	0	Старт процесса
1				Измерение0	0
1	0	Запрос данных			Точка 0
1				ответ	0
1	0	Регистрация точки 0		сон
		сон
				измерение 1	1
2	1	Запрос данных
2				ответ	1
2	1	Регистрация точки 1		сон
		сон		измерение 2	2
3	2	Запрос данных		сон
		сон
				измерение 3	3
4	3	Запрос данных		сон
		сон		измерение 4	4
5	4	Запрос данных
5			Точка 2	ответ	4
5	4	Регистрация точки 2
5	4	Запрос данных
5			Точка 3	ответ	4
5	4	Регистрация точки 3
5	4	Запрос данных
5			Точка 4	ответ	4
5	4	Регистрация точки 4		сон
		сон		измерение 5	5
6	5	Запрос данных
6			Точка 5	ответ	5
6	5	Регистрация точки 5		сон
		сон

На рисунке представлен алгоритм передачи пропущенных точек. В 3 и 4 сеансах связи произошло сбой в обмене информации. В 5-ом сеансе связи на запрос данных адаптер передал первую пропущенную точку, точку 2. Терем ожидает точку 4, а получил вторую, поэтому терем должен повторить запрос чтения данных. На второй запрос в 5-ом сеансе адаптер ответил точкой 3. Терем ожидает точку 4, а получил 3-ю, поэтому терем должен повторить запрос чтения данных. В на следующий запрос в 5-ом се6ансе связи терем ожидает точку 4 и получает точку 4. Терем регистрирует все полученные точки и сеанс связи прекращается.